生物芯片阅读仪（数字PCR）技术参数

一、设备技术参数

1.适用范围：病原体绝对定量；

2.液滴生成方式：采用微流控芯片生成油包水液滴，非物理分区方式；

3.液滴检测方式：高清CMOS检测器；

4.反应体系（样本量）：10-25μL；

5.光源：≥6个独立LED光源；

6.液滴制备量：单个样本生成液滴数≥25000个，液滴体积：≤1nL；

7.生物安全风险控制：检测过程全密封，上样后即可实现在微流控芯片中封闭操作，无需振动注射、开盖、封盖或封膜等复杂操作；

8.样本处理数：可同时处理1-32个样品；

9.灵敏度：≤0.1%，能检测到单拷贝基因；

10.液滴制备量：单个样本生成液滴数≥25000个；

11.检测通道数：≥6色荧光检测通道；

12.激发滤光片：激发滤光片≥6片；

13.发射滤光片：发射滤光片≥6片；

14.二向分色镜：数量≥6片；

15.分析软件：能完成机器操控和数据分析的一体化操作。软件能够进行绝对定量分析、拷贝数变异分析，支持手动或自动划分阈值线，每个样本可单独设定阈值或者多样本并行划分阈值；

16.体系构建可以自动配置 PCR 反应液，加载到芯片≤50min， 在芯片油相中自由流动；

17.体系构建系统操作界面:8寸高分辨率彩色触摸屏；

18.同品牌的试剂获得国家三类医疗器械注册证。

- 二、保修时间及交货时间

- 1.整机免费保修≥3年，并提供终身软件免费升级服务。

- 2.交货时间：自合同签订之日起30日内完成供货及安装调试。

- 3.设备出现故障在2小时内做出响应，24小时内派专业技术人员到现场进行维护，48小时内解决问题，且质保期内免人工费和配件费，质保期外免人工费，只收取配件成本费。

- 4.投标设备如需与医院信息系统或影像系统进行数据或影像传输，必须免费提供接入医院LIS/HIS系统服务，若产生相关费用（包括但不限于系统方的硬件、软件、人工）由中标供应商承担。