**双门药品冷藏箱 2-8℃参数​**

**尺寸与容积：**

有效容积 ≥1000L，

外形尺寸建议范围：长1100-1500mm × 深550-1000mm × 高1500-2200mm

​**温度控制：**：温度范围：2℃~8℃（可调）；控温精度 ±0.5℃；温度均匀性：±1.5℃；支持实时温度显示（LED/LCD屏），可同步显示湿度。

​**制冷系统：**

制冷方式：强制风冷无霜设计，确保温度均匀性

​**能效与功率**

输入功率：150-1000W（根据容积匹配）

能效等级：符合国家一级能效标准。

**门体与锁具：**​

数量：双门

门体：双层中空钢化玻璃门（带防凝露设计），透明度高

锁具：双门独立安全锁，支持双人双管管理

​**报警系统​：**

多重报警：高温/低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门超时报警

报警方式：声光双重提示

**功能性参数​**

搁架层数≥10层可调；高度可调节

内部LED照明

底部脚轮：带刹车万向轮，移动便捷

**售后​：**

质保期：≥2年