### 全自动血气分析仪技术参数

一、技术要求：

1. 样本量: 设备每次分析使用的样本量≤150μL;

2. 报告时间: 样本输入到生成完整报告的时间不得超过90秒;

3. 设备须支持以下所有检测参数：pH、pCO2、pO2、Na+、K+、Ca++、Glu、Lac、Hct；

4. 设备须具备主动、持续、实时的质量控制程序，运行期间不中断分析，24小时持续探测差错并自动纠正；

5. 检测范围：可实时、连续检测所有关键组件，包括电极、程序控制溶液、错误模式识别软件和程序稳定性；

6. 差错响应时间：样品检测过程中发现错误的平均时间必须满足：pH, pO2, pCO2, K+, Ca++, Hct ≤ 4分钟，Glu, Lac, Na+ ≤ 20分钟；

7. 设备须配备抛弃型、无需冷藏的分析包；

8. 分析包包含所有必要组件：传感器、进样针、泵管、分配阀、废液袋和过程控制液，无额外需求；

9. 设备运行中不需要任何保养；

10. 显示界面：高清触摸屏菜单；

- 进样照明：LED照明灯；

- 设备配备条码扫描器，支持数据快速录入；

- 负责免费连接LIS或HIS系统；

- 可通过任意一台在网电脑查看患者结果和质控结果。

- 二、其它要求

1. 质保与售后：提供至少五年的整机原厂保修及软件升级服务。若设备出现故障，承诺在2小时内响应，并在24小时内派遣专业技术人员至现场进行维护，确保48小时内解决问题。

2. 交货时间：自合同签订之日起，15个工作日内完成供货及安装调试工作；

3. 培训： 提供全面的设备操作、维护及临床应用培训。