血管内冲击波治疗仪

| 设备招标技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1 适用范围及用途 |  |
| 1.1 | 工作用途（具体的应用场所）：心脏导管室 |
| 1.2 | 使用安全的冲击波对冠脉血管内的钙化进行处理，达到断裂钙化，恢复血管顺应性的效果 |
| 2 设备配置要求 |  |
| 2.1 | 冲击波治疗仪1台 |
| 2.2 | 充电模块1个 |
| 2.3 | 电源线1根 |
| 2.4 | 设备支架1个 |
| ▲2.5 | 一次性控制手柄2个 |
| 2.6 | 必要试机耗材 |
| 3 技术参数与性能要求 |  |
| 3.1 冲击波（脉冲）参数 |  |
| 3.1.1 | 治疗周期总数：1个周期内连续最大脉冲数≥10个周期 |
| 3.1.2 | 冲击波发射电极数量：≥2个 |
| 3.1.3 | 电极设计为串联设计 |
| 3.1.4 | 脉冲释放次数：单根冲击波导管脉冲数≥100次脉冲释放 |
| 3.1.5 | 周期暂停时间：1-10s可选 |
| 3.1.6 | 脉冲电压幅值：≤3000V |
| 3.1.7 | 脉冲释放频率：1Hz |
| 3.1.8 | 脉冲持续时间：≤50μs |
| 3.2 供电方式 |  |
| 3.2.1 | 电池供电 |
| 3.2.2 | 电池为可充电智能锂离子电池组 |
| 3.2.3 | 最大充电时间≤12h |
| 3.2.4 | 完全满电量可以支持≥12 台手术 |
| 3.3 显示及控制方式 |  |
| 3.3.1 | 显示方式：彩色提示信息、动态效果显示 |
| 3.3.2 | 触控显示屏：≥5寸 |
| 3.3.3 | 控制方式：手动控制激发冲击波 |
| 3.3.4 | 工作模式：可连续或单独激发 |
| 3.4 其他参数 |  |
| 3.4.1 | 设备开机后进行自检，自检通过后进入操作主菜单界面 |
| 3.4.2 | 设备能自动识别并显示导管型号规格 |
| ▲3.4.3 | 设备便携，可通过设备支架固定于床旁 |
| ▲3.4.4 | 冠脉适配耗材最小球囊直径≤2.0mm |
| ▲3.4.5 | 冠脉适配耗材最小通过外径≤0.031" |
| ▲3.4.6 | 冠脉适配耗材球囊长度12-20mm |
| ▲3.4.7 | 设备可实时监测球囊压力，一旦压力异常则停止脉冲释放，并显示相应提示信息 |
| 3.4.8 | 防滴溅：防水等级IPX2 |
| 3.4.9 | 阻燃耐热：使用非氯非溴阻燃、高耐热级UL 94 V-0模具制造 |
| 3.4.10 | 防除颤：防除颤 CF 型设备（可直接用于心脏） |
| 4 售后服务 |  |
| 4.1 | 质保期：整机终身免费保修 |
| 4.2 | 出现故障响应时间：24小时内 |
| 4.3 | 维修支持: 提供维修支持 |
| 4.4 | 耗材及零配件: 需要单独采购 |
| 4.5 | 维修资料: 提供维修资料 |
| 4.6 | 维修工具: 提供维修工具 |
| 4.7 | 预防性维护/定期维护保养: 每个月保养一次 |
| 4.8 | 维修密码支持: 提供 |
| 4.9 | 升级: 免费升级 |
| 4.10 | 使用培训:提供使用培训 |
| 4.11 | 工程师培训: 提供工程师培训 |
| 4.12 | 10日内到货 |