生物安全柜技术参数
1、 用途：保证血液制品分装无污染，降低患者感染发生率。
2、 详细技术参数
1． 生物安全柜：A2型，30%外排，70%循环；
2． 尺寸：外部尺寸（L×D×H）1300mm×755mm×2200mm±50mm；内部尺寸（L×D×H）1150mm ×600mm×660mm±50mm；
3． 过滤效率：采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%；
4． 安全柜三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，易于清洁；
5． 工作区采用四面负压环绕设计；
6． 脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，可调节移动及固定；
7． 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；
8． LCD彩色液晶显示屏，能实时显示操作区的气流流速、安全柜的整体运行时间、显示过滤器的使用时间、显示过滤器的使用寿命、运行状态等信息；
9． 具备脚踏、按键、遥控等多种方式控制玻璃门升降；
10． 具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；
11． 报警系统至少具备：玻璃门不在安全高度报警，过滤器压力超高报警，过滤器失效更换报警，气流波动报警等多种报警功能；
12． 安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害；
13． 负压风道设有异物过滤结构；
14． 通过 ISO9001质量管理认证、 ISO14001环境管理体系认证、ISO13485及CE认证；
15． 具有国家药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证。
3、 商务条款
1. 整机免费保修≥3年，并提供软件免费升级服务。
2. 设备出现故障在2小时内作出响应，24小时内派专业技术人员到现场进行维修，48小时内修复故障，如需更换配件72小时内修复。且质保期内免人工费和配件费，质保期外免人工费，只收取配件成本费。
3. 交货时间：合同签订后30工作日内，乙方负责将合同规定的设备运到指定地点交货，并通知甲方，由甲方在10日内进行货物包装、品种、数量、型号、规格进行外观质量验收，外观质量验收合格后签署货物验收单，作为付款的依据。
4. 付款方式：全部货物交付完毕，验收无质量问题签署货物审验报告或调拨单后，由需方向供方一次性支付全部货款。
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