医用冷藏冷冻箱主要技术参数

- 用途：供医疗机构储存试剂、疫苗、冰冻血浆等样本。

- 技术性能参数

- 样式：立式、上下双开门

- 容积：≥450L（冷藏≥290L、冷冻≥150L）

- 温度控制:冷藏室箱内温度保持在2℃~8℃范围内，冷冻室箱内温度保持在-10℃~-25℃范围内，显示精度0.1℃。

- 制冷方式：冷藏风冷，冷冻直冷

- 冷藏室双层中空钢化玻璃发泡门，冷冻室整体聚氨酯环戊烷发泡门，双层门封条。

- 搁架：冷藏室≥3个，冷冻室≥1个。

- 冷藏冷冻独立显示温度，精度达到0.1℃。冷藏冷冻独立制冷系统，冷藏室2℃～8℃，冷冻室-10℃～-25℃。

- 显示方式：数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

- 具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持≥72小时）、冷藏冷冻独立开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

- 数据存储与导出：标配USB存储模块，可存≥8000条数据，超限后数据滚动覆盖，数据可保存≥10年（120个月）；

- 具备保护功能：密码保护功能，延时启动功能等。

- 具备远程监控功能。

- 产品具有医疗器械注册证；

- 商务条款

- 整机免费保修≥3年，并提供软件免费升级服务。

- 设备出现故障在2小时内做出响应，24小时内派专业技术人员到现场进行维修，48小时内修复故障，如需更换配件72小时内修复。且质保期内免人工费和配件费，质保期外免人工费，只收取配件成本费。

- 交货时间：合同签订后30工作日内，乙方负责将合同规定的设备运到指定地点交货，并通知甲方，由甲方在10日内进行货物包装、品种、数量、型号、规格进行外观质量验收，外观质量验收合格后签署货物验收单，作为付款的依据。

- 付款方式：全部货物交付完毕，验收无质量问题签署货物审验报告或调拨单后，由需方向供方一次性支付全部货款。