血气分析仪技术参数

设备名称：全自动电解质血气分析仪

数量：2台。

三、 技术要求

1.  检测项目：仪器检测项目不少于15项，必须包括PH、PO2、PCO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Glu、Lac、总血红蛋白（tHb）、氧合血红蛋白（O2Hb）、还原血红蛋白（HHb）、碳氧血红蛋白（COHb）、高铁血红蛋白（MetHb）和氧饱和度（sO2）。

2.  样本要求：

(1) 用血量：单次检测所需样本量不超过123ul。

(2) 样本类型：必须支持动脉血、静脉血、动静脉混合血的直接检测。

3.  分析效率：

(1) 分析时间：从样本吸入到出具结果，所需时间不超过60秒。

(2) 初始化时间：试剂包/电极包上机后，系统能自动在30分钟以内完成初始化准备。

4.  样本处理与进样：

进样方式：支持全自动吸样，可连接注射器和毛细管进行样本采集。

仪器需具备凝块自动检测功能，当发现凝块时应能发出阻塞错误提示并自动执行冲洗程序以清除残留样本。同时，系统能自动提醒并排除样本中的小气泡和微血凝块。

5.  所用试剂与耗材要求：

(1) 试剂包上机效期：所有规格试剂包在仪器上安装后的有效使用期不低于28天。

(2) 试剂包货架效期：未开封试剂包的总有效期不少于6个月。

6.  质量控制与校准：

仪器须配备原装液体质控品，并同时支持使用第三方质控品。所有质控品（包括原装及第三方）均需提供有效期不低于一年的批次。

定标间隔时间可根据实际使用需求进行调整，最长定标间隔时间≥4小时。

7.  数据连接：

    设备软件系统需具备开放性，支持与院内多款POCT设备连接。

8. 软件能协助完成质量控制管理、操作者培训等管理目标。

9. 扫码与接口：设备内置条码阅读器，兼容一维码扫描。主机应配备3个及以上USB接口，支持文件备份与软件升级。

10. 操作界面：仪器须配备彩色触摸屏，系统内置多媒体操作指引。
11. 负责免费连接LIS、HIS等所需的院内信息系统；

四、其它要求

1、 提供至少五年整机原厂保修服务。故障2小时内响应，24小时内上门维护，48小时内解决。

2、 交货时间：自合同签订之日起，20个工作日内完成供货及安装调试工作；

3、 培训：提供全面的设备操作、维护及临床应用培训。

