氢和甲烷呼气检测分析仪（呼出气体分析仪）技术参数

一、设备技术参数

检测原理：固定式气相色谱法。

临床应用：通过呼出气体中H2、CH4、CO2含量变化，判断小肠细菌过度生长。

检测资质：注册检验报告。

检测项目：呼出气体中H2、CH4、CO2含量。
检测范围：氢气：0ppm-500ppm。

甲烷：0ppm-500ppm。

二氧化碳：0.1-7.0%。

灵敏度：≤1ppm。

精确度：
氢气：测量标准气体值，允差：±2-3ppm或±线性满量程×5%;

甲烷：测量标准气体值，允差：±2-3ppm或±线性满量程×5%。

二氧化碳：线性范围内±0.3%。
测量重复性：测定标准混合气体中氢气、甲烷和二氧化碳的含量，三种气体检测结果均达到RSD≤8.0%。
检测速度：90秒/集气袋。

开机自检功能：主机软件启动时自动判断仪器状态，发现其流量不正常时仪器会有报警。

高效识别功能：借助扫码枪高效准确的进行采样信息的数据识别。
通讯接口：投标设备如需与医院信息系统进行数据连接，必须免费提供接入医院LIS系统服务，若产生相关费用（包括但不限于系统方的硬件、软件、人工）由中标供应商承担。
标准品：国家计量院认证的有资质的标气生产设备生产的标准气瓶。

校准方式：采用标准混合气体单点校准，操作简单缩短校准时间减少成本。

内置检测器：固定式半导体检测器。

进样器：模块化集成进样器。

进样方式：连续进样。

显示屏：全彩触摸控制显示屏。

干燥装置：多重干燥设计；进样水蒸气过滤装置，载气水蒸气过滤装置，消除了水蒸气对检测结果的影响。

二、售后服务要求
保修时间：整机免费保修≥3年，并提供终身软件免费升级服务。

交货时间：自合同签订之日起30日内完成供货及安装调试。
售后服务：设备出现故障在2小时内做出响应，24小时内派专业技术人员到现场进行维护，48小时内解决问题，否则，需免费提供备用机。且质保期内免人工费和配件费，质保期外免人工费，只收取配件成本费。
