多功能电动综合手术台技术要求
一、设备名称：多功能电动综合手术台

二、数量：1台

三、用途：适用于医院手术室人体各部位手术，含泌尿科手术。

四、整体要求：电动推杆及独立动力系统，运行平稳、体位精准， 整机符合医用安全标准。

五、主要技术参数

1. 台面尺寸：总长2040±10mm，总宽570mm（含边轨）。

2. 升降范围：不含皮垫时最低660±20mm，最高910±20mm。

3. 台面动作（电动推杆驱动，按钮控制）：

背板上折≥70°、下折≥20°

台面前倾、后倾各≥20°

台面左倾、右倾各≥20°

台面水平平移≥300mm

4. 头板：可上折≥45°、下折≥90°，可拆卸。

5. 腿板：分叉式，外折≥90°、上折≥10°、下折≥90°。

6. 内置腰桥：升降距离≥120mm。

7. 电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz；操作功率≤400W。

8. 安全承载：≥200kg。

9. 床面框架要求：优质不锈合金钢。

10. 台面边轨要求：表面喷砂电解氧化处理。

11. 底座外壳要求：高强度ABS材料，防刺眼处理，易清洁消毒。

12. 床垫要求：整体海绵，密封防水、防静电、可拆卸，具记忆恢复功能。

六、至少包含以下配置

主机1套、麻醉屏架1个、托手板2个、托腿架2个、摇手柄1个、手控器1个、台垫1套、腰夹2个、肩夹2个。

七、其它要求

1、 提供至少五年整机原厂保修服务。故障2小时内响应，24小时内上门维护，48小时内解决。

2、 交货时间：自合同签订之日起，30个工作日内完成供货及安装调试工作；

3、 培训：提供全面的设备操作、维护及临床应用培训。

