动态心电图记录盒技术参数要求

- 设备名称：动态心电图记录盒

- 数量：4

三、主要功能及技术要求

1. 支持标准12导联心电信号采集。

2. 采用一节7号或5号电池供电，连续记录时间≥72小时（3天）。

3. 具备多通道起搏器信号采集技术，可识别最小脉宽0.1ms、最小幅值1mV的起搏脉冲信号，能够有效监测各类起搏器。（需提供第三方检测证明文件）

4. 配备特殊事件按钮，便于患者标记特殊事件发生时间。

5. 导联连接正常后，记录盒无需手动操作，自动开始记录。

6. 自适应采样率：

（1）自动检测起搏器，检测到起搏器时采样率≥10000Hz；

（2）未检测到起搏器时采样率≥4000Hz。（需提供第三方检测证明文件）

7. 数据存储：配备工业级SD卡用于存储心电数据，容量≥4GB，可存储≥72小时心电数据，具备高可靠性和长寿命。

8. 共模抑制比：≥110dB。（需提供第三方检测证明文件）

9. 支持内部时钟，可自动同步北京时间。

10. 配备LCD液晶屏，可实时显示任意导联的心电波形。

四、软件功能要求

1. 具备精确的智能化算法，可根据数据特征自动调整分析策略，无需手动设置不应期、QRS波宽度、灵敏度、主分析导联等参数，即可获得准确分析结果。

2. 支持全程心电数据RR间期时间散点图，一键自动分析房颤、房扑，可准确定位并列表显示房颤发生时间、持续时间及房颤段平均心率。

3. 支持1小时及24小时Poincare散点图分析。

4. 散点图增强工具：

（1）可选择任意时间长度数据进行散点图分析；

（2）支持逆向散点图选择心搏功能；

（3）可显示常规/修正散点图。

5. 支持同屏显示24小时时间RR间期散点图、劳伦斯散点图、心搏叠加图及对应的心电图条图，可逐步定位具体心搏，散点图联动技术提高编辑效率。

6. 散点图高级功能：

（1）可按心搏类型过滤散点图心搏；

（2）提供散点图斜率与距离测量工具；

（3）提供散点图截图工具。

7. 分析软件同时兼容单导、3导、12导记录盒，在同一界面下采用多通道同步分析方式。（需提供证明材料）

8. 支持登记心电检查单信息，包含姓名、性别、年龄、科别等。

9. 数据备份与导入导出：

（1）支持定时自动备份功能，防止断电等意外导致数据丢失；

（2）病例数据支持以文件夹或压缩包形式导入、导出。

10. 支持一站式打印操作，提供多种报告格式，可由医生自定义报告模块，生成最终报告。

11. 支持12导联同步ST段、T波动态扫描分析，自动生成ST段、T波事件统计。

12. 可检测心率≥400次/分。

13. 支持R-R、N-N、N-V、N-S、N-J、R-S、S-S、S-N、S-R、R-V、V-V、V-N、V-R、RR间期比、心率等≥70种直方图分析，便于快速修正自动分析结果。

14. 起搏器分析功能：

（1）具备独立起搏心搏模板；

（2）可查看每个通道的起搏器信号；

（3）可打印独立的起搏分析报告。

15. 支持起搏-起搏、起搏-原发、原发-起搏等多种直方图分析。

16. 起搏器自动分析工具：

（1）以直方图加条图方式显示；

（2）自动区分房性单腔、室性单腔、双腔、未分类等起搏钉类型；

（3）支持手动标记感知过度、感知失败。

17. 支持心率变异性（HRV）频域、时域自动分析（全程、夜间、每小时及自定义时间段）；支持心率震荡（HRT）、心率减速力（DC）、T波电交替（TWA）、QT离散度、心电向量图（VCG）、心室晚电位（VLP）、睡眠窒息（SAP）自动分析。

18. 病例审核流程管理：

（1）支持按需求分配用户审核权限（自审、他审、清除审核状态、修改报告医生等）；

（2）可设置全审核或部分审核模式；

（3）支持按审核状态筛选病例；

（4）首页报告同时显示报告医生和审核医生。

19. 科研数据导出：

（1）支持导出病例原始心搏分析结果为Excel表格文件；

（2）支持导出心电数据为常用格式。

20. 软件可自动同步分析多条心电数据。

21. 支持搭建心电网络信息系统，与医院HIS对接，分析端一键上传报告至HIS服务器，医生工作站可随时调阅电子病历。

22. 动态心电分析软件须具有独立的医疗器械注册证。

- 五、其它要求

1.  提供至少五年整机原厂保修服务。故障2小时内响应，24小时内上门维护，48小时内解决。

2.  交货时间：自合同签订之日起，30个工作日内完成供货及安装调试工作；

3.  培训：提供全面的设备操作、维护及临床应用培训。