超低温冰箱参数
1、 用途：用于保存血液。
2、 技术参数需求：
1． 温控器：微电脑双控制系统，显示箱内温度，设定温度，环境温度，铂电阻（Pt100）温度传感器；
2． 样本存储温度范围-80℃储存，单系统特性点温度应≤-80℃；
3． 立式，储存容积≥570升；
4． 安全系统：开机延时保护、过电流保护、开门超时预警、声音蜂鸣、灯光闪烁等多种声光方式；
5． 压缩机：双压缩机独立控制交替运行，每台压缩机单独制冷达到-80℃；
6． 制冷剂：系统充注HC环保制冷剂，用量符合国家安全标准,单制冷系统灌注量不高于150g；
7． 达到稳定运行状态，耗电量≤11Kw.h/24h；
8． 按照CQC规定《符合节能环保认证技术》规范，并获得节能、环保证书；
9． 温度均匀度：依据GB/T20154-2024规定方法进行均匀度检测，温度均匀度≤±4℃；提供CNAS资质检验报告；
10． 开门1分钟后回温时间≤25min；
11． 降温时间≤3小时；
12． 保温时间≥270min；
13． 门与箱体配安全门锁，门体快速平衡孔自动加热，二次开门时间小于1分钟，支持短时间内连续多次开门；
14． 门封气密性：内门带密封条，外门多层密封；
15． 隔热材料LBA聚氨酯发泡厚度≥25mm；
16． 低温箱尺寸≤900mm；
3、 [bookmark: _GoBack]商务条款：
1． 整机免费保修≥3年，并提供软件免费升级服务。
2． 设备出现故障在2小时内做出响应，24小时内派专业技术人员到现场进行维修，48小时内修复故障，如需更换配件72小时内修复。且质保期内免人工费和配件费，质保期外免人工费，只收取配件成本费。
3． 交货时间：合同签订后30工作日内，乙方负责将合同规定的设备运到指定地点交货，并通知甲方，由甲方在10日内进行货物包装、品种、数量、型号、规格进行外观质量验收，外观质量验收合格后签署货物验收单，作为付款的依据。
4． 付款方式：全部货物交付完毕，验收无质量问题签署货物审验报告或调拨单后，由需方向供方一次性支付全部货款。

