生物安全柜参数
1、 用途：用于保护医务人员。
2、 技术参数需求：
1． Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环。
2． 外形尺寸 ：≤1550*800*2200mm（宽*深*高），工作区尺寸：≥1350*600*650mm（宽*深*高）；
3． 整个柜体外壳为一体焊接成型；
4． 进、排风过滤器均采用超高效过滤器ULPA，过滤效率≥99.9995%@0.12um， 实时百分比显示过滤器剩余使用寿命，具备过滤器耗尽前自动提醒功能； 
5． 风速：下降风速≥0.33m/s；流入风速≥0.55m/s，安全柜的噪声≤64dB(A)；
6． [bookmark: _GoBack]标配电动门，前窗定位至少具备：显示屏按键、脚踏和遥控器升降等多种控制方式。开关随意定位，
7． 配备遥控装置；
8． 智能联锁控制设计，打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机和照明灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；保护人员安全；
9． 具备分时段预约消毒功能；
10． 配备LED照明灯；
11． 前窗玻璃可全幅清洁，不可直接拉下，防止误操作造成泄露；
12． 具备双防水插座。
13． 企业通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001认证；
3、 商务条款：
1． 整机免费保修≥3年，并提供软件免费升级服务。
2． 设备出现故障在2小时内做出响应，24小时内派专业技术人员到现场进行维修，48小时内修复故障，如需更换配件72小时内修复。且质保期内免人工费和配件费，质保期外免人工费，只收取配件成本费。
3． 交货时间：合同签订后30工作日内，乙方负责将合同规定的设备运到指定地点交货，并通知甲方，由甲方在10日内进行货物包装、品种、数量、型号、规格进行外观质量验收，外观质量验收合格后签署货物验收单，作为付款的依据。
4． 付款方式：全部货物交付完毕，验收无质量问题签署货物审验报告或调拨单后，由需方向供方一次性支付全部货款。

